HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KỸ THUẬT

VÔN MÉT - AMPE MÉT - OÁT MÉT

XOAY CHIỀU HIỆN SỐ

# QLHT.HDKT10

Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)

|  | Người biên soạn | Người soát xét | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Công Thức | Nguyễn Ngọc Tuyên | Phó Đức Trù |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày, tháng , năm |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Trang/ Mục liên quan | Tóm tắt nội dung sửa đổi | Lần ban hành | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- |

Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số tranh như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/12)

1 MỤC ĐÍCH :

Thống nhất kiểm tra kỹ thuật nội bộ các thông số đo lường vôn mét-ampe mét-oát mét xoay chiều hiện số có dải đo điện áp xoay chiều từ 0 đến 300 V; dải đo dòng điện xoay chiều từ 0 đến 2 A; dải đo công suất xoay chiều từ 0 đến 600 W, cấp chính xác 0,5.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG

4.1 Các phép kiểm tra:

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép kiểm tra

| TT | Tên phép kiểm tra | Theo điều mục của HDKTKT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề ngoài | 4.4.1 |
| 2 | Kiểm tra khả năng làm việc | 4.4.2 |
| 3 | Kiểm tra các thông số đo lường | 4.4.3 |
| 3.1 | Kiểm tra sai số cơ bản thang đo điện áp xoay chiều | 4.4.3.1 |
| 3.2 | Kiểm tra sai số cơ bản thang đo dòng điện xoay chiều | 4.4.3.2 |
| 3.3 | Kiểm tra sai số cơ bản thang đo công suất xoay chiều | 4.4.3.3 |

4.2 Phương tiện kiểm tra:

Khi kiểm tra vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số, phải sử dụng các phương tiện kiểm tra ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện kiểm tra

| TT | Tên phương tiện kiểm tra | Đặc trưng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác; sai số |
| 1 | Thiết bị phân tích công suất PA2200A | (0 đến 300) V (0 đến 2) A (0 đến 600) W | U~: (0.08%rdg+0.1%rng+10 mV) I~: (0.08%rdg+0.1%rng+2 mA) P~: (0.1%rdg+0.1%rng+ 2 mW) |
| 2 | Nguồn chuẩn xoay chiều VPS (DPS) | (0 đến 300 V/ 5 A/ 600W) | 0.2% |
| 3 | Bộ tải công suất xoay chiều P220V/8-250W | 8/14/28/56/75/100/ 150/ 250 W (220V) | 1.0% |

Chú thích:

1. Các phương tiện kiểm tra có thể được thay thế bằng các phương tiện tương đương với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các phương tiện kiểm tra phải là những phương tiện đã được kiểm định/ hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

  - Điều kiện kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra

4.3.1 Điều kiện kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (25  5) oC.

- Độ ẩm tương đối: không lớn hơn 80 %.

- Áp suất khí quyển: (100  4) kPa.

- Nguồn cung cấp: (220  4,4) V; Tần số: (50  0,5) Hz.

4.3.2 Chuẩn bị kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: kiểm tra dây nối đất, nối đất cho thiết bị được kiểm tra và thiết bị kiểm tra, sấy máy 15 phút.

4.4 Tiến hành kiểm tra

4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải nguyên vẹn, vỏ và mặt hiển thị không bị nứt vỡ. Các đầu nối tốt.

- Các số chỉ trên thang đo phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng.

- Các ký mã hiệu phải đầy đủ và rõ ràng.

- Khi nghiêng, lắc, không có tiếng kêu của vật lạ.

Nếu vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số không thỏa mãn một trong những điều kiện trên thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.2. Kiểm tra khả năng làm việc

Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số cần kiểm tra được tiến hành đo thử ở một giá trị điện áp đo tương ứng nào đó của nguồn công suất kiểm định để kiểm tra khả năng làm việc. Khi đó vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số cần kiểm tra phải chỉ các giá trị điện áp, dòng điện và công suất đo tương ứng. Nếu vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số không có khả năng làm việc thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3. Kiểm tra thông số đo lường

4.4.3.1 Kiểm tra sai số cơ bản thang đo điện áp xoay chiều

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 1.

Hình 1: Sơ đồ kiểm tra thang đo điện áp xoay chiều.

Việc kiểm tra sai số cơ bản thang đo điện áp xoay chiều của vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số được tiến hành tại các điểm được chỉ ra trên bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

Trình tự thực hiện như sau:

- Vận hành nguồn xoay chiều VPS tạo ra các mức điện áp cần kiểm tra. Tại mỗi mức giá trị điện áp, kết quả giá trị đo trên vôn mét cần kiểm tra và trên vôn mét mẫu PA200A được ghi vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

-  Tính sai số tuyệt đối cho phép []n của thang đo điện áp tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

[]n =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                (1)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên vôn mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

- rng: là giá trị của thang đo tương ứng với điểm kiểm tra n.

Cách tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được trình bầy ở phụ lục A.

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo được tính theo công thức:

n = (Xđ- Xm)n                                      (2)

Trong đó:       - Xđ là số chỉ của vôn mét tại điểm kiểm tra n

- Xm là giá trị số chỉ của vôn mét mẫu PA2002A tại điểm kiểm tra n

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (2) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (1):

n = (Xđ- Xm)n        []n                      (3)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì vôn mét kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3.2 Kiểm tra sai số cơ bản thang đo dòng điện xoay chiều

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 2. Sử dụng các giá trị tải ở điện áp 220V tạo các giá trị dòng điện.

Hình 2: Sơ đồ kiểm tra sai số thang đo dòng điện xoay chiều.

Việc kiểm tra sai số cơ bản thang đo dòng điện xoay chiều của vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số được tiến hành tại các điểm được chỉ ra trên bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

Trình tự thực hiện như sau:

-  Đặt lần lượt các giá trị tải tương ứng với giá trị dòng điện cần tạo ra

- Vận hành nguồn xoay chiều VPS tạo ra điện áp đến giá trị danh nghĩa 220 V trên tải để có giá trị dòng điện cần kiểm tra. Tại mỗi mức giá trị dòng điện, kết quả giá trị đo trên ampe mét cần kiểm tra và trên ampe mét mẫu PA200A được ghi vào bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

-  Tính sai số tuyệt đối cho phép []n của thang đo dòng điện tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

[]n =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (1)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên ampe mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

- rng: là giá trị của thang đo tương ứng với điểm kiểm tra n.

Cách tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được trình bầy ở phụ lục A.

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo được tính theo công thức:

n = (Xđ- Xm)n                                   (2)

Trong đó:       - Xđ là số chỉ của ampe mét tại điểm kiểm tra n

- Xm là giá trị số chỉ của ampe mét mẫu PA2002A tại điểm kiểm tra n

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (2) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (1):

n = (Xđ- Xm)n        []n                       (3)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì ampe mét kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3.3 Kiểm tra sai số cơ bản thang đo công suất xoay chiều

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 3.

Hình 3: Sơ đồ kiểm tra sai số thang đo công suất xoay chiều.

Việc kiểm tra sai số cơ bản thang đo công suất xoay chiều của vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số được tiến hành ở điện áp danh nghĩa 220 V, tần số 50 Hz tại các điểm được chỉ ra trên bảng 3, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

Trình tự thực hiện như sau:

-  Đặt lần lượt các giá trị tải tương ứng với giá trị công suất cần tạo ra

- Vận hành nguồn xoay chiều VPS tạo ra điện áp đến giá trị danh nghĩa 220 V trên tải để có giá trị công suất cần kiểm tra. Tại mỗi mức giá trị công suất, kết quả giá trị đo trên oát mét cần kiểm tra và trên oát mét mẫu PA200A được ghi vào bảng 3, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

-  Tính sai số tuyệt đối cho phép []n của thang đo công suất tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức:

[]n =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (1)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên oát mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

- rng: là giá trị của thang đo tương ứng với điểm kiểm tra n.

Cách tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được trình bầy ở phụ lục A.

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo được tính theo công thức:

n = (Xđ- Xm)n                                  (2)

Trong đó:       - Xđ là số chỉ của oát mét tại điểm kiểm tra n

- Xm là giá trị số chỉ của oát mét mẫu PA2002A tại điểm kiểm tra n

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (2) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (1):

n = (Xđ- Xm)n        []n                      (3)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì oát mét kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật.

5. XỬ LÝ CHUNG

5.1 Nếu thiết bị kiểm tra đạt các thông số đo lường thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào thiết bị và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản kiểm tra kỹ thuật (RĐ.QT14.BM07).

5.2 Nếu thiết bị kiểm tra không đạt các thông số đo lường thì:

- Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

6. PHỤ LỤC

-  Phụ lục A :  Tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép []n tại các điểm kiểm tra.

-  Phụ lục B :  Biên bản kiểm tra kỹ thuật một số chủng loại vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ĐLVN 55 : 1999  Ampe mét, Vôn mét, Oát mét, Var mét - Quy trình kiểm định.

- RĐ/QTKĐ/02: Quy trình kiểm định Vôn-Ampe-Oát mét xoay chiều hiện số.

- Tài liệu đào tạo kiểm định viên cấp ngành môn dụng cụ đo lường điện do Trung tâm Đo lường- Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng BQP biên soạn năm 2007.

PHỤ LỤC A

TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ SAI SỐ TUYỆT ĐỐI CHO PHÉP []n TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM TRA

1.Sai số cơ bản cho phép của các thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số thường ở dạng công thức:                         [] =  ( A%rdg + B%rng + Cdigit)

sai số tương đối (A% rdg), sai số tương đối quy đổi (B%rng) và có tính thêm mức lượng tử của dụng cụ đo khi chế tạo (1digit).

- Thành phần (A% rdg) thay đổi phụ thuộc vào giá trị điểm kiểm tra.

- Thành phần (B%rng) phụ thuộc vào giá trị của thang đo chứa điểm kiểm tra.

- Thành phần (Cdigit) phụ thuộc vào thang đo chứa điểm kiểm tra.

1.1 Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2001:

Sai số U,I,P:    [] =  ( 0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

Thang đo điện áp: 75 V/150 V/300 V; độ phân giải: 0.1 V

Thang đo dòng điện:0.1 A/ 0.5 A/1 A/2 A; độ phân giải: 0.001 A= 1mA

Thang đo công suất: 30 W/150 W/300 W/600 W (300V); độ phân giải: 0.1 W

1.1.1 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo điện áp:

Điểm 100V:  Δ100=±0,4100V100+0,1150V100+1×0,1V=±0,4V+0,15V+0,1V=±0,65V                                                           Điểm 110V:  Δ110=±0,4110V100+0,1150V100+1×0,1V=±0,44V+0,15V+0,1V=±0,69V

Điểm 220V:  Δ110=±0,4220V100+0,1300V100+1×0,1V=±0,88V+0,3V+0,1V=±1,28V

Điểm 230V:  Δ110=±0,4230V100+0,1300V100+1×0,1V=±0,92V+0,3V+0,1V=±1,32V

1.1.2 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo dòng điện:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.1100mA100+1×1mA=±0.14mA+0.1mA+1mA=±1.24mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.1100mA100+1×1mA=±0.26mA+1.1mA=±1.36mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.5mA+0.5mA+1mA=±2mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 350mA: Δ350=±0.4350mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.4mA+1.5mA=±2.9mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 650mA: Δ650=±0.4650mA100+0.11000mA100+1×1mA=±2.6mA+1mA+1mA=±4.6mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.12000mA100+1×1mA=±4.4mA+2mA+1mA=±7.4mA

1.1.3 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo công suất (Ứng với điện áp 220V):

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.130W100+1×0.1W=±0.032W+0.03W+0.1W=±0.162W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.130W100+1×0.1W=±0.056W+0.13W=±0.186W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.130W100+1×0.1W=±0.112W+0.13W=±0.242W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.15+0.1W=±0.474W

Điểm 75 W:   Δ75=±0.475W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.3W+0.15+0.1W=±0.55W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 150 W:  Δ150=±0.4150W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.6W+0.25W=±0.85W

Điểm 250 W:  Δ100=±0.4250W100+0.1300W100+1×0.1W=±1W+0.3W+0.1W=±1.4W

1.2 Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2008, UI 2011 UI 2012:

Thang đo điện áp: 75 V/150 V/300 V; độ phân giải: 0.1 V

Thang đo dòng điện: 0.5 A/1 A/5 A/10/20 A; độ phân giải: 0~  10A là 0.001 A;  10A là 0.01 A

Thang đo công suất:150 W/300 W/1500 W...(300V); độ phân giải: 0~1000 W là 0.1 W;  1000 W là 1 W

Sai số U,I,P:    [] =  ( 0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

1.2.1 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo điện áp: tương tự 1.1

1.2.2 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo dòng điện:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.14mA+0.5mA+1mA=±1.64mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.26mA+1.5mA=±1.76mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.5mA+0.5mA+1mA=±2mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 350mA: Δ350=±0.4350mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.4mA+1.5mA=±2.9mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 650mA: Δ650=±0.4650mA100+0.11000mA100+1×1mA=±2.6mA+1mA+1mA=±4.6mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.15000mA100+1×1mA=±4.4mA+5mA+1mA=±10.4mA

1.2.3 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo công suất (Ứng với điện áp 220V):

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.032W+0.15W+0.1W=±0.282W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.056W+0.25W=±0.306W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.112W+0.25W=±0.362W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.25W=±0.474W

Điểm 75 W:   Δ75=±0.475W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.3W+0.15+0.1W=±0.55W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 150 W:  Δ150=±0.4150W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.6W+0.25W=±0.85W

Điểm 250 W:  Δ250=±0.4250W100+0.1300W100+1×0.1W=±1W+0.3W+0.1W=±1.4W

1. 3 Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu PF 9811:

Thang đo điện áp: 75 V/150 V/300 V/600 V. độ phân giải: 0.1 V

Thang đo dòng điện: 0.5 A/2 A/8 A/20 A; độ phân giải: 0~  10A là 0.001 A;  10A là 0.01 A

Thang đo công suất: 150 W/600 W/2400 W… (300V); độ phân giải: 0~  100 W là 0.01 W;

 100 W và  1000 W là 0.1 W;  1000 W là 1 W

Sai số U,I,P:    [] =  ( 0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

1.3.1 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo điện áp: tương tự 1.1

1.3.2 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo dòng điện:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.14mA+0.5mA+1mA=±1.64mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.26mA+1.5mA=±1.76mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.5mA+0.5mA+1mA=±2mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 350mA: Δ350=±0.4350mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.4mA+1.5mA=±2.9mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 650mA: Δ650=±0.4650mA100+0.12000mA100+1×1mA=±2.6mA+2mA+1mA=±5.6mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.12000mA100+1×1mA=±4.4mA+3mA=±7.4mA

1.3.3 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo công suất (Ứng với điện áp 220V):

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.1150W100+1×0.01W=±0.032W+0.15W+0.01W=±0.282W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.056W+0.25W=±0.306W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.112W+0.25W=±0.362W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.25W=±0.474W

Điểm 75 W:   Δ75=±0.475W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.3W+0.15+0.1W=±0.55W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 150 W:  Δ150=±0.4150W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.6W+0.25W=±0.85W

Điểm 250 W:  Δ250=±0.4250W100+0.1600W100+1×0.1W=±1W+0.6W+0.1W=±1.7W

PHỤ LỤC B

BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT

MỘT SỐ CHỦNG LOẠI VÔN-AMPE-OÁT MÉT XOAY CHIỀU HIỆN SỐ

- Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2001

- Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2008

- Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2010

- Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2011

- Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2012

- Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu PF9811

Chú thích:

Các điểm kiểm tra nêu trong biên bản kiểm tra kỹ thuật của từng chủng loại  vôn-ampe-oát mét  xoay chiều hiện số có thể thay đổi hoặc rút gọn tùy theo yêu cầu sử dụng.