HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KỸ THUẬT

THƯỚC CẶP

# QLHT.HDKTKT24

Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)

|  | Người biên soạn | Người soát xét | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Công Thức | Nguyễn Ngọc Tuyên | Phó Đức Trù |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Trang/ Mục liên quan | Tóm tắt nội dung sửa đổi | Lần ban hành | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- |

Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số tranh như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/12)

1.MỤC ĐÍCH

Thống nhất hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật nội bộ các thông số đo lường thước cặp có dải đo 0 đến 300 mm; giá trị độ chia đến 0.01 mm.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho kiểm tra kỹ thuật ban đầu và định kỳ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG

4.1 Các phép kiểm tra:

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép kiểm tra

| TT | Tên phép kiểm tra | Theo điều mục của HDKTKT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề ngoài | 4.4.1 |
| 2 | Kiểm tra khả năng làm việc | 4.4.2 |
| 3 | Kiểm tra các thông số đo lường | 4.4.3 |
| 3.1 | Kiểm tra độ không song song của các mặt đo | 4.4.3.1 |
| 3.2 | Kiểm tra vị trí “O“ | 4.4.3.2 |
| 3.3 | Kiểm tra số chỉ của thước | 4.4.3.3 |

4.2 Phương tiện kiểm tra:

Khi kiểm tra thước cặp, phải sử dụng các phương tiện kiểm tra ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện kiểm tra

| TT | Tên phương tiện kiểm tra | Đặc trưng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác; sai số |
| 1 | Bộ căn mẫu cấp 2 | (0.1~300) mm | Cấp 2 |
| 2 | Kính lúp |  |  |

Chú thích:

1. Các phương tiện kiểm tra có thể được thay thế bằng các phương tiện tương đương với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các phương tiện kiểm tra phải là những phương tiện đã được kiểm định/hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

4.3 Điều kiện kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra

4.3.1 Điều kiện kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (10  30) oC.

- Độ ẩm tương đối: (50  15)  % RH.

4.3.2 Chuẩn bị kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: kiểm tra bộ căn mẫu phải đầy đủ các giá trị cần thiết cho việc hiệu chuẩn; chuẩn bị găng tay sạch và mặt phẳng để triển khai công việc kiểm tra.

4.4 Tiến hành kiểm tra

4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, thước cặp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với thước cặp cơ khí:

+ Trên mặt đo của thước không được có các vết xước, han rỉ, lồi lõm và những hư hỏng khác làm ảnh hưởng đến tinh năng sử dụng của thước.

+ Các vạch khắc trên thang đo phải rõ ràng, đều dặn và vuông góc với mép thước.

+ Trên thước cặp phải ghi rõ: giá trị độ chia và ký hiệu cơ sở chế tạo.

- Đối với thước cặp chỉ thị điện tử: các chữ số trên mặt hiển thị phải hiển thị rõ ràng, số chỉ ổn định, không thiếu nét.

4.4.2 Kiểm tra khả năng làm việc

Phải kiểm tra khả năng làm việc theo các yêu cầu sau:

- Đối với thước cặp cơ khí:

+ Khung trượt và khung điều chỉnh tế vi phải di chuyển nhẹ nhàng trên toàn bộ phạm vi đo của thước.

+ Vít hãm phải giữ chặt khung trượt trên thước chính ở bất kỳ vị trí đo nào. Khi xiết chặt vít hãm khe hở sáng giữa 2 mỏ đo không được thay đổi.

- Đối với thước cặp chỉ thị điện tử: Ngoài các điều nêu trên thì bộ phận hiển thị phải làm việc bình thường và ổn định tại bất kỳ vị trí đo nào.

4.4.3 Kiểm tra các thông số đo lường

4.4.3.1 Kiểm tra độ không song song của các mặt đo:

Trình tự kiểm tra như sau:

Kiểm tra tại giá trị căn mẫu  bằng 5 mm:

- Đặt căn mẫu vào giữa hai mặt đo, đo tại 3 vị trí dọc theo chiều dài của mặt đo.

Ghi kết quả số chỉ tương ứng 3 lần đo trên thước cặp và giá trị thực của căn mẫu vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Hiệu số giữa số đo lớn nhất và nhỏ nhất của 3 vị trí đo là độ không song song của hai mặt đo:

 = (XMax - XMin)                       (1)

Giá trị độ không song song của hai mặt đo kiểm tra tính theo công thức (1) không được vượt quá độ không song song cho phép chỉ ra ở mục 1, phụ lục A.

Nếu giá trị độ không song song không đạt yêu cầu thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3.2 Kiểm tra vị trí “O”:

Trình tự kiểm tra như sau:

- Hiệu chỉnh điểm “O” lần 1: Đưa thước cặp về vị trí “O” và quan sát khe hở sáng tạo bởi hai mỏ đo: phải không có khe hở sáng tại các điểm dọc theo suốt chiều dài của mỏ đo. Đọc giá trị độ lệch điểm “O” là số chỉ trên thước 1.

- Tiếp tục thực hiện hiệu chỉnh điểm “O” như trên lần 2 và lần 3: Đọc giá trị độ lệch điểm “O”  lần 2 (2) và lần 3 (3).

Ghi kết quả số chỉ tương ứng 3 lần đo trên thước cặp vào bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Giá trị độ lệch điểm “O” là giá trị số chỉ lớn nhất của 3 lần hiệu chỉnh:

Max = Max (1, 2, 3)                      (2)

Giá trị độ lệch điểm “O” của thước tính theo công thức (2) không được vượt quá giá trị cho phép chỉ ra ở mục 2, phụ lục A.

Nếu giá trị độ lệch điểm “O” không đạt yêu cầu thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3.3 Kiểm tra sai số số chỉ của thước:

Thực hiện kiểm tra sai số số chỉ của thước tại các giá trị chỉ ra trên bảng 3, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

Trình tự kiểm tra như sau:

Tại mỗi giá trị kiểm tra:

- Đặt căn mẫu vào giữa hai mặt đo, đo tại vị trí dọc theo chiều dài của mặt đo.

Tại mỗi giá trị kiểm tra, ghi kết quả số chỉ tương ứng trên thước cặp và giá trị căn mẫu vào bảng 3, biên bản kiểm tra, phụ lục B.

- Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra theo công thức:

n = (Xđ - Xm)n                        (3)

Trong đó:    - Xđ là số chỉ của thước  cặp tại điểm kiểm tra n; mm.

- Xm là giá trị thực của căn mẫu tại điểm kiểm tra n, mm

Giá trị sai số số chỉ kiểm tra tính theo công thức (3) không được vượt quá sai số cho phép chỉ ra ở mục 3, phụ lục A

5.  XỬ LÝ CHUNG

5.1. Nếu thước cặp đạt các thông số đo lường kiểm tra thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào thiết bị và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản kiểm tra kỹ thuật (RĐ.QT14.BM07)).

5.2.  Nếu thước cặp không đạt các thông số đo lường kiểm tra thì:

- Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

6. PHỤ LỤC

-  Phụ lục A:  Thông số sai số, độ không song song và giá trị độ lệch điểm “O” cho phép của một số thước cặp.

-  Phụ lục B:  Biên bản kiểm tra kỹ thuật một số chủng loại thước cặp.

7. TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ THAM KHẢO

- ĐLV119 : 2003 - Thước cặp - Quy trình hiệu chuẩn.

PHỤ LỤC A

THÔNG SỐ SAI SỐ, ĐỘ KHÔNG SONG SONG

VÀ GIÁ TRỊ ĐỘ LỆCH ĐIỂM “O” CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ THƯỚC CẶP

1. Độ không song song của mỏ đo:     20 m/100 mm

2. Độ không trở về điểm “O”:     10 m

3. Bảng sai số tuyệt đối cho phép :                                                                                                   Đơn vị : mm

| Giá trị độ chia Phạm vị đo | 0,1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0  150 |  0.1 |  0.08 |  0.05 |  0.04 |
| 100  200 |  0.1 |  0.08 |  0,05 |  0.04 |
| 200  300 |  0.1 |  0,1 |  0.06 |  0.05 |

PHỤ LỤC B

BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT MỘT SỐ CHỦNG LOẠI THƯỚC CẶP

1.Thước cặp cơ 0~150 mm, giá trị vạch chia 0.02.

2.Thước cặp cơ 0~200 mm, giá trị vạch chia 0.02.

3.Thước cặp cơ 0~300 mm, giá trị vạch chia 0.02.

4.Thước cặp cơ 0~150 mm, giá trị vạch chia 0.01.

5.Thước cặp cơ 0~200 mm, giá trị vạch chia 0.01.

6.Thước cặp cơ 0~300 mm, giá trị vạch chia 0.01.

7.Thước cặp điện tử 0~150 mm, giá trị vạch chia 0.01.

8.Thước cặp điện tử 0~200 mm, giá trị vạch chia 0.01.

9.Thước cặp điện tử 0~300 mm, giá trị vạch chia 0.01.

.