HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KỸ THUẬT

CÂN ĐIỆN TỬ ĐỘ PHÂN GIẢI ĐẾN 0.1G

X.ĐT-LED&TBCS.HDKT08

Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)

|  | Người biên soạn | Người soát xét | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Công Thức | Trần Hoàng Tùng | Đỗ Tuấn Hùng |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày, tháng, năm | 19.9.2018 | 24.9.2018 | 28.9.2018 |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Trang/ Mục liên quan | Tóm tắt nội dung sửa đổi | Lần ban hành | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- |

Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số trang như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/12)

1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất hướng dẫn kiểm tra nội bộ cân điện tử có độ phân giải đến 0.1g; dải đo đến 30 kg.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho kiểm tra kỹ thuật ban đầu và định kỳ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG

4.1 Các phép hiệu chuẩn:

Phải lần lượt tiến hành các kiểm tra ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép kiểm tra

| TT | Tên phép kiểm tra | Theo điều mục của HDKTKT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề ngoài | 4.4.1 |
| 2 | Kiểm tra khả năng làm việc | 4.4.2 |
| 3 | Kiểm tra đo lường | 4.4.3 |
| 3.1 | Kiểm tra mức cân “O” | 4.4.3.1 |
| 3.2 | Kiểm tra tải trọng lệch tâm | 4.4.3.2 |
| 3.3 | Kiểm tra sai số thang đo trọng lượng | 4.4.3.3 |

4.2 Phương tiện kiểm tra

Khi kiểm tra cân điện tử, phải sử dụng các phương tiện kiểm tra ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện kiểm tra

| TT | Tên phương tiện kiểm tra | Đặc trưng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác; sai số |
| 1 | Bộ quả cân chuẩn | (10 đến 500) g | M1 |
| 2 | Quả cân chuẩn | 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg | M1 |

Chú thích:

1. Các phương tiện kiểm tra có thể được thay thế bằng các phương tiện tương đương với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các phương tiện kiểm tra phải là những phương tiện đã được kiểm định/hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

4.3 Điều kiện kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra

4.3.1 Điều kiện kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: Như nhiệt độ làm việc bình thường của cân.

- Ảnh hưởng của tác động bên ngoài (rung động, điện từ trường, điện áp lưới, ...) không làm sai lệch kết quả kiểm tra.

- Nguồn cung cấp: (220  4,4) V; Tần số: (50  0,5) Hz.

4.3.2 Chuẩn bị kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: Cân phải được lắp ráp hoàn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ, đặt trên nền phẳng, sẵn sàng ở tư thế kiểm tra.

4.4 Tiến hành kiểm tra

4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, cân điện tử cần hiệu chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải nguyên vẹn, vỏ thiết bị và mặt hiển thị không bị nứt, vỡ.

- Các số hiển thị trên mặt thang đo phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng.

- Bàn cân phải ngay ngắn, không méo, lệch.

- Các ký mã hiệu phải đầy đủ và rõ ràng (tên hãng và nước sản xuất, cấp chính xác, số hiệu, mức cân lớn nhất, mức cân nhỏ nhất, giá trị độ chia d, điện áp sử dụng...).

- Phải chỉnh được vị trí cân bằng của cân sao cho nivo bọt nước đạt yêu cầu.

Nếu cân không thỏa mãn một trong những điều kiện trên thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.2 Kiểm tra khả năng làm việc:

Cân cần hiệu chuẩn phải được tiến hành đo thử tại một vài giá trị quả cân chuẩn tương ứng với dải đo để kiểm tra khả năng làm việc. Khi đó cân cần kiểm tra phải chỉ giá trị đo tương ứng. Nếu cân không có khả năng làm việc thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3 Kiểm tra thông số đo lường

4.4.3.1 Kiểm tra mức cân ”O”:

- Phải chỉnh vị trí cân bằng của cân sao cho nivo bọt nước đạt yêu cầu.

- Không để tải trọng lên đĩa cân, hiệu chỉnh thang đo hiển thị của cân về giá trị ”000.0”

- Đặt quả cân nhỏ có trọng lượng bằng 10g lên đĩa cân, sau đó bỏ quả cân ra. Số chỉ hiển thị của cân phải trở về số chỉ  ”000.0” hoặc ”000.00”; sai lệch không quá   1digit. Thực hiện 3 lần.

4.4.3.2 Kiểm tra tải trọng lệch tâm :

- Đặt quả cân có trọng lượng bằng 1/ 3 Max lên giữa đĩa cân, sau đó lần lượt di chuyển tải trọng này tới 4 vị trí các khác nhau của đĩa cân (đối xứng nhau qua tâm đĩa). Xác định sai số tại từng vị trí.

Sự sai khác lớn nhất giữa các lần đo trên không được lớn hơn sai số cho phép tại giá trị mức cân đó.

4.4.3.3 Kiểm tra sai số thang đo trọng lượng:

Trình tự thực hiện như sau:

- Tiến hành vận hành cân theo hướng dẫn sử dụng thiết bị:

+ Đặt cân ngay ngắn tại vị trí làm việc (chỉnh vị trí làm việc cân bằng bằng nivo bọt nước nếu có)

+ Cấp nguồn cung cấp cho cân và bật sấy máy 5 phút.

+ Hiệu chỉnh thang đo hiển thị của cân về giá trị Zero: ”000.0” hoặc ”000.00”

- Tiến hành hiệu chuẩn lần lượt các giá trị quả cân chuẩn tương ứng với các giá trị trọng lượng tại các điểm cần kiểm tra được chỉ ra ở bảng 1, biên bản kiểm tra, phụ lục C như sau:

- Tại mỗi điểm cần kiểm tra: ta tiến hành thực hiện cân giá trị quả cân chuẩn 4 lần đo tại các thời điểm khác nhau, ta có 4 giá trị quan trắc An1  An4 .

- Tính giá trị trung bình các lần đo của mỗi điểm kiểm tra theo các công thức:

(2)

- Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra  tính theo công thức:

n = (ATBn- An)n                              (3)

Trong đó:      - An là giá trị quả cân chuẩn của điểm kiểm tra n.

- ATBn là giá trị trung bình số chỉ của cân cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

Kết quả sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra của cân cần kiểm tra được ghi vào bảng 1, biên bản hiệu chuẩn, phụ lục C.

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm hiệu chuẩn tính theo công thức (3) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép []n cho trong TMKT của cân cần kiểm tra (tham khảo ở phụ lục A):

n   []n                                          (4)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt thì cân không đạt yêu cầu kỹ thuật.

5. XỬ LÝ CHUNG

5.1 Cân hiệu chuẩn đạt các thông số đo lường thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào cân và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản hiệu chuẩn nội bộ kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn (RĐ.QT14.BM06).

5.2 Nếu cân hiệu chuẩn không đạt các thông số đo lường thì:

- Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

6. PHỤ LỤC

-  Phụ lục A: Thông số kỹ thuật một số cân điện tử độ phân giải đến 0.01g.

-  Phụ lục B: Bảng kết quả hiệu chuẩn bộ quả cân và các quả cân chuẩn M1.

-  Phụ lục C: Biên bản kiểm tra kỹ thuật một số loại cân điện tử có độ phân giải 0.01g.

8. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐLVN 15 : 2009  Cân đĩa - Quy trình kiểm định.

PHỤ LỤC A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂN ĐIỆN TỬ ĐỘ PHÂN GIẢI ĐẾN 0.1G

| Chủng loại | Dải đo | Độ phân giải d | Giá trị độ chia e | Sai số cho phép | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FEH | 1g ~ 1000 g | 0.1 g | 1 g |  0.5 g | Hãng …….. |
| ACS-30/15 | 100g ~ 15 kg | 5 g | 5g |  5 g | Hãng …….. |
|  |  15 kg ~ 30 kg | 10g | 10 g |  15 g |  |

PHỤ LỤC B

BẢNG KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN BỘ QUẢ CÂN CHUẨN  M1

Đơn vị hiệu chuẩn:  Phòng Vilas 195

Ngày hiệu chuẩn: 26/2/2018

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

| Loại | Giá trị chuẩn, g | Giá trị thực, g | Độ lệch chuẩn, mg | Độ KĐBĐ, mg | Sai số cho phép, mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bộ quả cân | 10 | 9.99947 | -0.5 | 0.7 |  2.0 |
|  | 20 | 20.00034 | 0.3 | 0.8 |  2.5 |
|  | 20 | 20.00083 | 0.8 | 0.8 |  2.5 |
|  | 50 | 49.99979 | -0.2 | 1.0 |  3.0 |
|  | 100 | 100.00357 | 3.6 | 1.7 |  5.0 |
|  | 200 | 200.00225 | 2.2 | 3.3 |  10 |
| Quả đơn | 500 | 500.00068 | 0.7 | 8.5 |  25 |
|  | 1000 | 999.757 | -243 | 17.0 |  50 |

PHỤ LỤC C

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN MỘT SỐ CÂN ĐIỆN TỬ ĐỘ PHÂN GIẢI ĐẾN 0.1G

1. Cân điện tử ACS – 30/15.

2. Cân điện tử EFH

Chú thích:

Các điểm kiểm tra nêu trong biên bản hiệu chuẩn cân điện tử có thể thay đổi hoặc rút gọn tùy theo yêu cầu sử dụng.