HƯỚNG DẪN KIỂM TRA KỸ THUẬT

NGUỒN XOAY CHIỀU HIỆN SỐ

# QLHT.HDKT11

Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)

|  | Người biên soạn | Người soát xét | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Công Thức | Nguyễn Ngọc Tuyên | Phó Đức Trù |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày, tháng, năm |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Trang/ Mục liên quan | Tóm tắt nội dung sửa đổi | Lần ban hành | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- |

Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số tranh như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/10)

1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật nội bộ các thông số đo lường nguồn xoay chiều hiện số tần số 50/60 Hz có dải điện áp đến 300 V/ 10 A có độ ổn định đến 0.2 % và sai số của chỉ thị đến 0,5%.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho kiểm tra kỹ thuật ban đầu và định kỳ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG

4.1 Các phép kiểm tra:

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép kiểm tra

| TT | Tên phép kiểm tra | Theo điều mục của HDKTKT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề ngoài | 4.4.1 |
| 2 | Kiểm tra khả năng làm việc | 4.4.2 |
| 3 | Kiểm tra thông số đo lường | 4.4.3 |
| 3.1 | Kiểm tra độ ổn định điện áp ra theo điện áp vào | 4.4.3.1 |
| 3.2 | Kiểm tra độ ổn định điện áp ra theo thời gian. | 4.4.3.2 |
| 3.3 | Kiểm tra sai số hiển thị các thông số đo điện | 4.4.3.3 |

4.2 Phương tiện kiểm tra:

Khi kiểm tra nguồn xoay chiều hiện số, phải sử dụng các phương tiện kiểm tra ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện kiểm tra

| TT | Tên phương tiện kiểm tra | Đặc trưng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác; sai số |
| 1 | Thiết bị mẫu PA2200A | (0 đến 300) V~ (0 đến 20) A~ (0 đến 6000) P~ | U: ±(0.1rdg+0.1%range+10 mV) I: ±(0.1rdg+0.1%range+2 mA) P: ±(0.1rdg+0.1%range+2 mW) |
| 2 | Vôn mét mẫu E5082 | (0 đến 300) VAC. | 0.2 |
| 3 | Biến áp tự ngẫu | 0~250 V; 1 kVA |  |
| 4 | Bộ tải công suất xoay chiều P220V/8-250 W | (8 W/14 W/28 W/56 W/ 100W/250W); 220 V~ | 1% |

Chú thích:

1. Các phương tiện kiểm tra có thể được thay thế bằng các phương tiện tương đương với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các phương tiện kiểm tra phải là những phương tiện đã được kiểm định/ hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

  - Điều kiện kiểm tra và chuẩn bị kiểm tra

4.3.1 Điều kiện kiểm tra

Khi tiến hành kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (25  5) oC.

- Độ ẩm tương đối: không lớn hơn 80 %.

- Áp suất khí quyển: (100  4) kPa.

- Nguồn cung cấp: (220  4,4) V; Tần số: (50  0,5) Hz.

4.3.2 Chuẩn bị kiểm tra

Trước khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: kiểm tra dây nối đất, nối đất cho thiết bị được kiểm tra và thiết bị kiểm tra, sấy máy 15 phút.

4.4 Tiến hành kiểm tra

4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, nguồn xoay chiều hiện số phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải nguyên vẹn, vỏ và mặt hiển thị không bị nứt vỡ. Các đầu nối tốt.

- Các số chỉ trên thang đo phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng.

- Các ký mã hiệu phải đầy đủ và rõ ràng.

Nếu nguồn xoay chiều không thỏa mãn một trong những điều kiện trên thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.2. Kiểm tra khả năng làm việc

Dùng nguồn xoay chiều hiện số cấp cho 1 tải  220 V bất kỳ và phải điều chỉnh được điện áp ra đến giá trị điện áp cung cấp tương ứng với giá trị điện áp danh định của tải cần kiểm tra. Khi đó hiển thị các thông số đo phải chỉ các giá trị điện áp, dòng điện đo tương ứng. Nếu các hiển thị của thiết bị không có khả năng làm việc thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3. Kiểm tra thông số đo lường

4.4.3.1 Kiểm tra độ ổn định điện áp ra khi điện áp vào thay đổi 10%:

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 1. Với tải nguồn là tải công suất 250 W/220 V~.

Hình 1: Sơ đồ kiểm tra nguồn xoay chiều.

Trình tự thực hiện như sau:

- Điều chỉnh biến áp tự ngẫu đến điện áp ra 220 V, 50 Hz (đo bằng vôn mét mẫu 5082) và cấp cho thiết bị nguồn xoay chiều hiện số và sấy máy 15 min. Thiết lập điện áp ra ở giá trị điện áp danh định Ura220 = 220V~ (đo bằng vôn mét mẫu PA2200A) ghi vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Điều chỉnh biến áp tự ngẫu về điện áp (220 -10%) V=198 V (đo bằng vôn mét mẫu 5082). Đo giá trị điện áp Ura198 của nguồn xoay chiều hiện số (đo bằng vôn mét mẫu PA2200A 0) ghi vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Điều chỉnh biến áp tự ngẫu đến điện áp (220 +10%) V=242 V (đo bằng vôn mét mẫu 5082). Đo giá trị điện áp Ura242 của nguồn xoay chiều hiện số (đo bằng vôn mét mẫu PA2200A) ghi vào bảng 1, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính độ ổn định của điện áp ra khi điện áp vào thay đổi 10% như sau:

+ Khi điện áp nguồn cung cấp ở 220 V:      220V  = [(Ura220- 220 V)/220 V] 100 %              (1)

+ Khi điện áp nguồn cung cấp  giảm 10%:  198V  = [(Ura198- 220 V)/220 V]100 %               (2)

+ Khi điện áp nguồn cung cấp  tăng 10%:   242V  = [(Ura242- 220 V)/220 V]100 %               (3)

Giá trị độ ổn định điện áp ra 220V; 198V  và 242V  không được vượt quá 0.2%.

Nếu độ ổn định điện áp ra không đạt yêu cầu thì không tiến hành các bước tiếp theo.

4.4.3.2 Kiểm tra độ trôi điện áp ra theo thời gian (30 phút):

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 1. Với tải nguồn là tải công suất 250 W/220 V~

Trình tự thực hiện như sau:

- Điều chỉnh biến áp tự ngẫu đến điện áp ra 220 V, 50 Hz (đo bằng vôn mét mẫu 5082) và cấp cho nguồn xoay chiều hiện số và sấy máy 15 min.

- Thiết lập điện áp ra ở giá trị điện áp URa t1 = 220 V~ (đo bằng vôn mét mẫu PA2200A) ghi vào bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Giữ nguyên điện áp đầu vào và đầu ra trong thời gian 30 phút. Sau đó đo giá trị điện áp đầu ra URa t2 (bằng vôn mét mẫu PA2200A) ghi vào bảng 2, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính độ trôi của điện áp ra theo thời gian 30 phút được tính như sau:

 = [(Ura t2-Ura t1)/ Ura t1].100 %                     (4)

Giá trị độ trôi điện áp ra  không được vượt quá 0.2%.

Nếu độ trôi điện áp ra không đạt yêu cầu thì không tiến hành các bước tiếp theo.

4.4.3.3 Kiểm tra sai số hiển thị các thông số điện:

4.4.3.3.1  Kiểm tra sai số hiển thị điện áp:

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 1. Với tải nguồn là tải công suất 56 W/220 V~

Trình tự thực hiện như sau:

- Điều chỉnh biến áp tự ngẫu đến điện áp ra 220 V, 50 Hz (đo bằng vôn mét mẫu 5082) và cấp cho thiết bị nguồn xoay chiều.

- Thiết lập điện áp ra ở các giá trị điện áp 100V, 110V, 220V, 230V hiển thị trên nguồn xoay chiều và đọc giá trị đo tương ứng trên vôn mét mẫu PA2200A. Kết quả ghi vào bảng 3, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính sai số hiển thị điện áp tuyệt đối cho phép []n đối với các loại nguồn xoay chiều hiện số loại DPS, VPS, TP….tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo theo công thức:

[U] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                        (5)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên vôn mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

- rng: là giá trị của thang đo điện áp tương ứng với điểm kiểm tra n.

Việc tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo được  trình bày tại Phụ lục A.

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo theo công thức:

Un = (Uđ- Um)n                               (6)

Trong đó :  - Uđ là số chỉ của hiển thị điện áp trên nguồn xoay chiều tại điểm kiểm tra n

- Um là giá trị số chỉ của vôn mét mẫu PA2200A tại điểm kiểm tra n

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (6) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (5):

Un = (Uđ- Um)n        [U]n                      (7)

Nếu tại các điểm kiểm tra, sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3.3.2  Kiểm tra sai số hiển thị dòng điện:

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 1.

Trình tự thực hiện như sau:

- Thiết lập điện áp ra ở giá trị điện áp URa = 220 V~ (đo bằng vôn mét mẫu PA2200A).

- Thay đổi tải từ 8 W đến 250 W.

Kết quả hiển thị dòng điện trên nguồn xoay chiều và trên thiết bị mẫu PA2200A theo các giá trị tải được ghi vào bảng 3, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính sai số hiển thị dòng điện tuyệt đối cho phép [I]n đối với các loại nguồn xoay chiều hiện số loại DPS, VPS, TP….tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo theo công thức:

[I] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (8)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên ampe mét, oát mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

- rng: là giá trị của thang đo dòng điện tương ứng với điểm kiểm tra n.

Việc tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo được trình bày tại Phụ lục A.

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo theo công thức:

In = (Iđ- Im)n                                 (9)

Trong đó:    - Iđ là số chỉ của hiển thị dòng điện trên nguồn xoay chiều tại điểm kiểm tra n

- Im là giá trị số chỉ dòng điện của thiết bị mẫu PA2200A tại điểm kiểm tra n

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (9) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (4):

In = (Iđ- Im)n        [I]n                      (10)

Nếu tại các điểm kiểm tra, sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì hiển thị tương ứng không đạt yêu cầu kỹ thuật.

4.4.3.3.2  Kiểm tra sai số hiển thị công suất:

Sơ đồ kiểm tra được mắc theo hình 1.

Trình tự thực hiện như sau:

- Thiết lập điện áp ra ở giá trị điện áp URa = 220 V~ (đo bằng vôn mét mẫu PA2200A).

- Thay đổi tải từ 8 W đến 250 W.

Kết quả hiển thị công suất  trên nguồn xoay chiều và trên thiết bị mẫu PA2200A theo các giá trị tải được ghi vào bảng 4, biên bản kiểm tra kỹ thuật, phụ lục B.

- Tính sai số hiển thị dòng điện, công suất tuyệt đối cho phép []n đối với các loại nguồn xoay chiều hiện số loại DPS, VPS, TP….tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo theo công thức:

[P] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (11)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên oát mét cần kiểm tra tại điểm kiểm tra n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm kiểm tra n.

- rng: là giá trị của thang đo dòng điện, công suất tương ứng với điểm kiểm tra n.

Việc tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép [P]n tại mỗi điểm kiểm tra của thang đo được trình bày tại Phụ lục A.

-Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo theo công thức:

Pn = (Pđ- Pm)n                               (12)

Trong đó:    - Pđ là số chỉ của hiển thị dòng điện, công suất trên nguồn xoay chiều tại điểm kiểm tra n

- Pm là giá trị số chỉ dòng điện, công suất của thiết bị mẫu PA2200A tại điểm kiểm tra n

- Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (12) đều không được lớn hơn giá trị sai số tuyệt đối cho phép [∆]n của điểm kiểm tra tương ứng tính theo công thức (11):

n = (Xđ- Xm)n        []n                      (13)

Nếu tại các điểm kiểm tra, sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì hiển thị tương ứng không đạt yêu cầu kỹ thuật.

5.  XỬ LÝ CHUNG

5.1. Nếu nguồn xoay chiều hiện số kiểm tra đạt các thông số đo lường thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào thiết bị và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản kiểm tra kỹ thuật (RĐ.QT14.BM07)).

5.2. Nếu nguồn xoay chiều hiện số kiểm tra không đạt các thông số đo lường thì:

- Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

6. PHỤ LỤC

-  Phụ lục A :  Tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép []n tại các điểm kiểm tra.

-  Phụ lục B :  Biên bản kiểm tra kỹ thuật một số chủng loại nguồn xoay chiều.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ĐLVN 55 : 1999  Ampe mét, Vôn mét, Oát mét, Var mét - Quy trình kiểm định.

- RĐQTKĐ/02: Quy trình kiểm định Vôn-Ampe-Oát mét xoay chiều hiện số.

- Tài liệu đào tạo kiểm định viên cấp ngành môn dụng cụ đo lường điện do Trung tâm Đo lường- Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng BQP biên soạn năm 2007.

PHỤ LỤC A

TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ SAI SỐ TUYỆT ĐỐI CHO PHÉP []n TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thông số kỹ thuật của hiển thị đối với một số loại nguồn xoay chiều hiện số:

| Loại | Chủng loại | Dải đo điện áp | Dải đo dòng điện | Công suất | Sai số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPS | VPS 1005 | 75V/150V/ 300V | 0.5A/2A/5A | 37.5W ~ 500W | ±(0.4%rdg+0.1%rng+1digit) |
|  | VPS 1010 |  | 0.5A/2A/10A | 37.5W ~ 1000W |  |
|  | VPS 1030 |  | 0.5A/2A/8A/ 30A | 37.5W ~ 3000W |  |
|  | VPS 1050 |  | 1.5A/6A/24A/ 60A | 37.5W ~ 5000W |  |
|  | VPS 1060 |  |  | 37.5W ~ 6000W |  |
|  | Độ phân giải | 0.1V | *0.001A: (0.001~9.999)A *0.01A: (10.00~99.99)A | *0.1W:(0.1~999.9)W *1W: (1000W) |  |
| DPS | DPS 1005 | 75V/150V/ 300V | 0.5A/2A/10A | 37.5W ~ 500W |  |
|  | DPS 1010 |  | 0.5A/2A/10A | 37.5W ~ 1000W |  |
|  | DPS 1020 |  | 0.5A/2A/10A/20A | 37.5W ~ 2000W |  |
|  | DPS 1030 |  | 0.5A/2A/8A/30A | 37.5W ~ 3000W |  |
|  | DPS 1060 |  | 0.5A/6A/24A/60A | 37.5W ~ 6000W |  |
|  | Độ phân giải | 0.1V | *0.001A: (0.001~9.999)A *0.01A: (10.00~99.99)A | *0.1W:(0.1~999.9)W *1W: (1000W) |  |
| TPS | TPS 500B | 75V/150V/ 300V | 0.5A/2A/10A | 37.5W ~ 1500W |  |
|  | Độ phân giải | 0.1V | 0.001A: (0.001~4.999)A | *0.1W:(0.1~999.9)W *1W: (1000W) |  |

2. Tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép []n tại các điểm kiểm tra :

2.1 Loại VPS 1060/DPS 1060:

Sai số đo hiển thị các thông số điện U,I,P nguồn chuẩn xoay chiều VPS 1060 cho ở dạng công thức:

- Đo U,I:                              [] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

- Đo P:                                [] =  (0.4%rdg +( 0.1/PF)%rng + 1digit)

Với tải thuần trở (PF=1) sai số đo hiển thị các thông số điện U,I,P là:

[] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

Sai số này gồm sai số tương đối (± 0.4%rdg), sai số tương đối quy đổi (± 0.1%rng) và có tính thêm mức lượng tử của dụng cụ đo khi chế tạo (± 1digit).

Sai số này sẽ có thành phần thay đổi phụ thuộc vào điểm kiểm tra (0.4% rdg); thành phần thay đổi theo thang đo (0.1% rng) và thành phần không thay đổi (1digit) đối với các điểm kiểm tra.

2.1.1 Đo điện áp: Thang đo: 0~75V/150 V/300V có 4 ô số chỉ 000.0.

- Thang đo 0~150 V:  rng = 150 V; Giá trị của 1digit = 0.1 V

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:

Điểm 100 V :    Δ100=±0.4100V100+0.1150V100+1×0.1V=±0.4V+0.15V+0.1V=±0.65V

Điểm 110 V :    Δ110=±0.4110V100+0.1150V100+1×0.1V=±0.44V+0.15V+0.1V=±0.69V

-Thang đo 0~300 V:  rg = 300 V; Giá trị của 1digit = 0.1 V

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:

Điểm 220 V :    Δ220=±0.4220V100+0.1300V100+1×0.1V=±0.88V+0.3V+0.1V=±1.28V

Điểm 230 V :    Δ230=±0.4230V100+0.1300V100+1×0.1V=±0.92V+0.3V+0.1V=±1.32V

2.1.2 Đo dòng điện: Thang đo: 0~1.5A/6A/24A/60A có 4 ô số chỉ 0.000

-  rng = 1.5A; Giá trị của 1digit = 0.001 A

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.11.5A100+1×0.001A=±0.14mA+1.5mA+1mA=±2.64mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.11.5A100+1×0.001A=±0.26mA+2.5mA=±2.76mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.11.5A100+1×0.001A=±0.5mA+2.5mA=±3.00mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.11.5A100+1×0.001A=±1mA+2.5mA=±3.5mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.11.5A100+1×0.001A=±1.8mA+2.5mA=±4.3mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.11.5A100+1×0.001A=±4.4mA+2.5mA=±6.9mA

2.1.3 Đo công suất: Thang đo: 0~450W (300V; 1.5A) có 4 ô số chỉ 000.0

-  rng = 450 W; Giá trị của 1digit = 0.1 W

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.1450W100+1×0.1W=±0.032W+0.45W+0.1W=±0.582W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.1450W100+1×0.1W=±0.056W+0.55W=±0.606W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.1450W100+1×0.1W=±0.112W+0.55W=±0.662W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1450W100+1×0.1W=±0.224W+0.55W=±0.774W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1450W100+1×0.1W=±0.4W+0.55W=±0.95W

Điểm 250 W:  Δ250=±0.4250W100+0.1450W100+1×0.1W=±1W+0.55W=±1.55W

2.2 Loại DPS 1005,TPS 500B và DPS 1010:

Sai số đo hiển thị các thông số điện U,I,P nguồn chuẩn xoay chiều DPS 1005, TPS 500B và DPS 1010 cho ở dạng công thức:

- Đo U,I:                              [] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

- Đo P:                                [] =  (0.4%rdg +( 0.1/PF)%rng + 1digit)

Với tải thuần trở (PF=1) sai số đo hiển thị các thông số điện U,I,P là:

[] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

2.2 1 Đo điện áp: Thang đo: 0~75 V/150 V/300 V có 4 ô số chỉ 000.0.

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính tương tự 2.1.1

2.2.2 Đo dòng điện: Thang đo: 0~0.5 A/2 A/10 A có 4 ô số chỉ 0.000

-  rng = 0.5A/2A; Giá trị của 1digit = 0.001 A

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.10.5A100+1×0.001A=±0.14mA+0.5mA+1mA=±1.64mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.10.5A100+1×0.001A=±0.26mA+1.5mA=±1.76mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.10.5A100+1×0.001A=±0.5mA+1.5mA=±2.00mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.10.5A100+1×0.001A=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.10.5A100+1×0.001A=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.12A100+1×0.001A=±4.4mA+2mA+1mA=±7.4mA

2.2.3 Đo công suất: Thang đo: 0~150W/450W (300V; 0.5A/2A) có 4 ô số chỉ 000.0

-  rng = 150 W/600 W; Giá trị của 1digit = 0.1 W

Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được tính như sau:

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.032W+0.15W+0.1W=±0.282W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.056W+0.25W=±0.306W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.112W+0.25W=±0.362W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.25W=±0.474W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 250 W:  Δ250=±0.4250W100+0.1600W100+1×0.1W=±1W+0.7W=±1.7W

PHỤ LỤC B

BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT MỘT SỐ CHỦNG LOẠI NGUỒN XOAY CHIỀU HIỆN SỐ

- Nguồn xoay chiều VPS1060.

- Nguồn xoay chiều DPS1060.

- Nguồn xoay chiều DPS 1005.

- Nguồn xoay chiều TPS 500B.

- Nguồn xoay chiều DPS 1010.

Chú thích:

Các điểm kiểm tra nêu trong biên bản kiểm tra kỹ thuật của từng chủng loại  nguồn  xoay chiều hiện số có thể thay đổi hoặc rút gọn tùy theo yêu cầu sử dụng.