HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN

THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT

XOAY CHIỀU HIỆN SỐ

# QLHT.HDHC12

Lần ban hành: 1.0

(Sử dụng nội bộ)

|  | Người biên soạn | Người soát xét | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Công Thức | Nguyễn Ngọc Tuyên | Phó Đức Trù |
| Chữ ký |  |  |  |
| Ngày, tháng, năm |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Trang/ Mục liên quan | Tóm tắt nội dung sửa đổi | Lần ban hành | Ngày ban hành |
| --- | --- | --- | --- |

Lưu ý: khi hết trang này phải thêm trang mới, ghi số tranh như trên nhưng có bổ sung chữ a, b..vào sau số trang (VD: 2a/13)

1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số có dải đo điện áp đến 300 V, dải đo dòng điện đến 2 A, dải đo công suất đến 600 W (ở điện áp 300 V; dòng điện đến 2 A), cấp chính xác 0,5.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho hiệu chuẩn ban đầu và hiệu chuẩn định kỳ.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-  RĐ.QT14 - Kiểm soát thiết bị đo

4. NỘI DUNG

4.1 Các phép hiệu chuẩn:

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong Bảng 1.

Bảng 1- Các phép hiệu chuẩn

| TT | Tên phép hiệu chuẩn | Theo điều mục của QTHC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bề ngoài | 4.4.1 |
| 2 | Kiểm tra khả năng làm việc | 4.4.2 |
| 3 | Kiểm tra thông số đo lường | 4.4.3 |
| 3.1 | Hiệu chuẩn thang đo điện áp xoay chiều | 4.4.3.1 |
| 3.2 | Hiệu chuẩn thang đo dòng điện xoay chiều | 4.4.3.2 |
| 3.3 | Hiệu chuẩn thang đo công suất xoay chiều | 4.4.3.3 |

5.2 Phương tiện hiệu chuẩn

Khi hiệu chuẩn thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số, phải sử dụng các phương tiện hiệu chuẩn ghi trong Bảng 2.

Bảng 2- Các phương tiện hiệu chuẩn

| TT | Tên phương tiện hiệu chuẩn | Đặc trưng kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phạm vi đo | Cấp chính xác; sai số |
| 1 | Thiết bị phân tích công suất PA2200A | (0 đến 300) V (0 đến 2) A (0 đến 600) W | U~: (0.08%rdg+0.1%rng+10 mV) I~: (0.08%rdg+0.1%rng+2 mA) P~: (0.1%rdg+0.1%rng+ 2 mW) |
| 2 | Nguồn chuẩn xoay chiều VPS (DPS) | (0 đến 300 V/ 5 A/ 600W) | 0.2% |
| 3 | Bộ tải công suất xoay chiều P220V/8-250W | 8/14/28/56/75/100/ 150/ 250 W (220V) | 1.0% |

Chú thích:

1. Các phương tiện hiệu chuẩn có thể được thay thế bằng các phương tiện tương đương với điều kiện chúng có cùng dải đo và cấp chính xác.

2. Các phương tiện hiệu chuẩn phải là những phương tiện đã được kiểm định/hiệu chuẩn và còn đang trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn.

4.3 Điều kiện hiệu chuẩn và chuẩn bị hiệu chuẩn

4.3.1 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ môi trường: (25  1) oC.

- Độ ẩm tương đối: không lớn hơn 80 %.

- Áp suất khí quyển: (100  4) kPa.

- Nguồn cung cấp: (220  4,4) V; Tần số: (50  0,5) Hz.

4.3.2 Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: kiểm tra dây nối đất, nối đất cho thiết bị được hiệu chuẩn và thiết bị chuẩn, sấy máy 15 phút.

4.4 Tiến hành hiệu chuẩn

4.4.1 Kiểm tra bề ngoài

Khi kiểm tra bề ngoài, thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số cần hiệu chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải nguyên vẹn, vỏ thiết bị và mặt hiển thị không bị nứt, vỡ. Các đầu nối tốt.

- Các số hiển thị trên mặt thang đo phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng.

- Các ký mã hiệu phải đầy đủ và rõ ràng.

- Khi nghiêng, lắc, không có tiếng kêu của vật lạ bên trong.

Nếu thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số không thỏa mãn một trong những điều kiện trên thì không  tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.2 Kiểm tra khả năng làm việc

Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số cần hiệu chuẩn phải được tiến hành đo thử ở một giá trị điện áp, dòng điện và công suất đo tương ứng nào đó của nguồn điện áp, dòng điện và công suất để kiểm tra khả năng làm việc. Khi đó thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số cần hiệu chuẩn phải chỉ giá trị công suất đo tương ứng. Nếu thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số không có khả năng làm việc thì không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3 Kiểm tra thông số đo lường

4.4.3.1 Hiệu chuẩn thang đo điện áp xoay chiều

Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình 1.

Hình 1: Sơ đồ hiệu chuẩn thang đo điện áp xoay chiều.

Việc hiệu chuẩn thang đo điện áp xoay chiều của thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số được tiến hành ở tần số 50 Hz tại các điểm đo nêu trong bảng 1, biên bản hiệu chuẩn, phụ lục C.

Trình tự thực hiện như sau:

- Tại mỗi điểm hiệu chuẩn: ta tiến hành thực hiện lấy 4 giá trị đo trên vôn mét mẫu PA2200A tại các thời điểm khác nhau, ta có 4 giá trị quan trắc An1  An4.

- Tính giá trị thực trung bình tại mỗi điểm hiệu chuẩn theo các công thức:

(1)

Trong đó:     - An1 ..... An4: giá trị đọc trên vôn mét mẫu PA2200A tại điểm hiệu chuẩn n.

- Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo được tính theo công thức:

n = (An- ATBn)n                                     (2)

Trong đó:      - An là số chỉ của vôn mét cần hiệu chuẩn tại điểm kiểm tra n.

- ATBn là giá trị thực trung bình số chỉ của vôn mét mẫu PA2200A tại điểm kiểm tra n

Kết quả sai số cơ bản tuyệt đối tại mỗi điểm hiệu chuẩn của vôn mét cần hiệu chuẩn được ghi vào bảng 1 mục 4, phụ lục C.

- Tính sai số cơ bản tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm kiểm tra của vôn mét hiện số cần hiệu chuẩn được tính theo công thức sau:

[] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (3)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên vôn mét cần hiệu chuẩn tại điểm hiệu chuẩn n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm hiệu chuẩn n.

- rng: là giá trị của thang đo tương ứng với điểm hiệu chuẩn n.

Cách tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được trình bầy ở phụ lục B.

Kết quả sai số cơ bản tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm hiệu chuẩn của vôn mét cần hiệu chuẩn được ghi vào bảng 1 mục 4, phụ lục C.

- Sai số cơ bản tuyệt đối n tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (2) của đều không được vượt quá giá trị sai số cơ bản cho phép []n của vôn mét cần hiệu chuẩn được tính theo công thức (3):

n    ≤    []n                              (4)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì vôn mét kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

5.4.3.2 Hiệu chuẩn thang đo dòng điện xoay chiều

Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình2. Sử dụng các giá trị tải ở điện áp 220V tạo các giá trị dòng điện.

Hình 2: Sơ đồ hiệu chuẩn thang đo dòng điện xoay chiều.

Việc hiệu chuẩn thang đo dòng điện áp xoay chiều của thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số được tiến hành ở tần số 50 Hz tại các điểm đo nêu trong bảng 1, biên bản hiệu chuẩn, phụ lục C (có thể tiến hành hiệu chuẩn tại 1 số giá trị dòng điện tự chọn theo mục đích yêu cầu cần hiệu chuẩn).

Trình tự thực hiện như sau:

-  Đặt lần lượt các giá trị tải tương ứng với giá trị dòng điện hiệu chuẩn cần tạo ra.

- Vận hành nguồn xoay chiều VPS tạo ra điện áp đến giá trị danh nghĩa 220 V trên tải để có giá trị dòng điện cần kiểm tra.

- Tại mỗi điểm hiệu chuẩn: ta tiến hành thực hiện lấy 4 giá trị đo trên ampe mét mẫu PA2200A tại các thời điểm khác nhau, ta có 4 giá trị quan trắc An1  An4.

- Tính giá trị thực trung bình tại mỗi điểm hiệu chuẩn theo các công thức:

(1)

Trong đó:     - An1 ..... An4: giá trị đọc trên ampe mét mẫu PA2200A tại điểm hiệu chuẩn n.

- Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo được tính theo công thức:

n = (An- ATBn)n                                        (2)

Trong đó:      - An là số chỉ của ampe mét cần hiệu chuẩn tại điểm kiểm tra n.

- ATBn là giá trị thực trung bình số chỉ của ampe mét mẫu PA2200A tại điểm kiểm tra n

Kết quả sai số cơ bản tuyệt đối tại mỗi điểm hiệu chuẩn của ampe mét cần hiệu chuẩn được ghi vào bảng 2 mục 4, phụ lục C.

- Tính sai số cơ bản tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm kiểm tra của ampe mét hiện số cần hiệu chuẩn được tính theo công thức sau:

[] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (3)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên ampe mét cần hiệu chuẩn tại điểm hiệu chuẩn n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm hiệu chuẩn n.

- rng: là giá trị của thang đo tương ứng với điểm hiệu chuẩn n.

Cách tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được trình bầy ở phụ lục B.

Kết quả sai số cơ bản tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm hiệu chuẩn của ampe mét cần hiệu chuẩn được ghi vào bảng 2 mục 4, phụ lục C.

- Sai số cơ bản tuyệt đối n tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (2) của đều không được vượt quá giá trị sai số cơ bản cho phép []n của vôn mét cần hiệu chuẩn được tính theo công thức (3):

n    ≤    []n                                (4)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì vôn mét kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật và không tiến hành kiểm tra các bước tiếp theo.

4.4.3.3 Hiệu chuẩn thang đo công suất xoay chiều

Sơ đồ kiểm tra mắc theo hình  3.

Hình  3: Sơ đồ hiệu chuẩn thang đo công suất xoay chiều.

Việc hiệu chuẩn thang đo công suất xoay chiều của thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số được tiến hành ở điện áp danh định 220V, tần số 50 Hz tại các điểm đo nêu trong bảng 3, biên bản hiệu chuẩn, phụ lục C (có thể tiến hành hiệu chuẩn tại 1 số giá trị công suất tự chọn theo mục đích yêu cầu cần hiệu chuẩn).

Trình tự thực hiện như sau:

-  Đặt lần lượt các giá trị tải tương ứng với giá trị công suất cần tạo ra.

- Vận hành nguồn xoay chiều VPS tạo ra điện áp đến giá trị danh nghĩa 220 V trên tải để có giá trị công suất cần kiểm tra.

- Tại mỗi điểm hiệu chuẩn: ta tiến hành thực hiện lấy 4 giá trị đo trên oát mét mẫu PA2200A tại các thời điểm khác nhau, ta có 4 giá trị quan trắc An1  An4.

- Tính giá trị thực trung bình tại mỗi điểm hiệu chuẩn theo các công thức:

(1)

Trong đó:     - An1 ..... An4: giá trị đọc trên oát mét mẫu PA2200A tại điểm hiệu chuẩn n.

- Tính sai số tuyệt đối tại các điểm kiểm tra của mỗi thang đo được tính theo công thức:

n = (An- ATBn)n                                     (2)

Trong đó:      - An là số chỉ của oát mét cần hiệu chuẩn tại điểm kiểm tra n.

- ATBn là giá trị thực trung bình số chỉ của oát mét mẫu PA2200A tại điểm kiểm tra n

Kết quả sai số cơ bản tuyệt đối tại mỗi điểm hiệu chuẩn của oát mét cần hiệu chuẩn được ghi vào bảng 3 mục 4, phụ lục C.

- Tính sai số cơ bản tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm kiểm tra của oát mét hiện số cần hiệu chuẩn được tính theo công thức sau:

[] =  (0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)                 (3)

Trong đó:  - rdg: giá trị đọc trên oát mét cần hiệu chuẩn tại điểm hiệu chuẩn n.

- digit: giá trị của 1 đơn vị số chỉ cuối được tính theo số chỉ tại điểm hiệu chuẩn n.

- rng: là giá trị của thang đo tương ứng với điểm hiệu chuẩn n.

Cách tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra được trình bầy ở phụ lục B.

Kết quả sai số cơ bản tuyệt đối cho phép []n tại mỗi điểm hiệu chuẩn của oát mét cần hiệu chuẩn được ghi vào bảng 3 mục 4, phụ lục C.

- Sai số cơ bản tuyệt đối n tại mỗi điểm kiểm tra tính theo công thức (2) của đều không được vượt quá giá trị sai số cơ bản cho phép []n của vôn mét cần hiệu chuẩn được tính theo công thức (3):

n    ≤    []n                              (4)

Tại các điểm kiểm tra, nếu sai số tuyệt đối không đạt yêu cầu thì oát mét kiểm tra không đạt yêu cầu kỹ thuật.

5.  XÁC ĐỊNH VÀ TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG BẢO ĐẢM ĐO: xem phụ lục A.

6. XỬ LÝ CHUNG

6.1 Thiết bị đo công suất sau hiệu chuẩn đạt các thông số đo lường thì:

- Dán tem (RĐ.QT14.PL01) vào thiết bị và cho phép sử dụng

- Cấp Biên bản hiệu chuẩn nội bộ kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn (RĐ.QT14.BM06).

6.2 Nếu thiết bị đo công suất không đạt các thông số đo lường thì:

- Đình chỉ sử dụng. Tìm nguyên nhân và khắc phục.

7. PHỤ LỤC

-  Phụ lục A: Xác định và tính toán độ không bảo đảm đo.

-  Phụ lục B : Tính toán giá trị sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra.

-  Phụ lục C: Biên bản hiệu chuẩn một số chủng loại thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ĐLVN 101: 2002 Vôn mét điện tử - Quy trình hiệu chuẩn.

- ĐLVN 73: 2001 Dụng cụ vạn năng hiện số - Quy trình hiệu chuẩn.

- ĐLVN 131: 2004 Hướng dẫn đánh giá và trình bày độ không bảo đảm đo.

- LAG 29: 2001 Hướng dẫn đánh giá và diễn đạt độ không bảo đảm đo.

PHỤ LỤC A

HƯỚNG DẪN TÍNH ĐỘ KHÔNG BẢO ĐẢM ĐO

1.Bảng các thông số đo lường một số thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số:

| Tên thiết bị | Dải đo | Sai số | Độ phân giải (1digit) |
| --- | --- | --- | --- |
| PA2200A | U: 75/150/500 V |  (0.08%rdg+0.1%rng+10 mV) | 0.01 V |
|  | I: 0.2/0.4/1.2/2.4/7.8/15.6 A |  (0.08%rdg+0.1%rng+2 mA) | 0.0001 V |
|  | P: 100/200/600/3900/7800 W (U:500 V) |  (0.1%rdg+0.1%rng+2 mW) | 0~100W: 0.00W  100W : 0.01W  1000W : 0.1W |
| UI 2001 | U: 75/150/300 V |  (0.4%rdg+0.1%rng+1digit) | 0.1 V |
|  | I: 0.1/0.5/1/2 A |  | 0.001 A |
|  | P:30/150/300/600W (U:300 V) |  | 0.1 W |
| UI 2008; UI 2010; UI 2011; UI 2012 | U: 75/150/300/600 V |  (0.4%rdg+0.1%rng+1digit) | 0.1 V |
|  | I: 0.5/1/5/10/20 A |  | 0~10A: 0.001 A 10A : 0.01 A |
|  | P: 150/300/1500/3000/ 6000 W (U: 300 V) |  | 0~1000W: 0.1W  1000W : 1W |
| PF9811 | U: 75/150/300/600 V |  (0.4%rdg+0.1%rng+1digit) | 0.1 V |
|  | I: 0.5/2/8/20 A |  | 0~10A: 0.001 A 10A : 0.01 A |
|  | P: 150/600/2400/6000 W (U: 300 V) |  | 0~100 W: 0.01W  100W: 0.1W  1000W : 1W |

2. Tính toán độ không bảo đảm đo thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số:

2.1 Xác định độ không bảo đảm đo phép hiệu chuẩn vôn mét:

2.1.1 Các thành phần gây ra độ không bảo đảm đo của phép hiệu chuẩn:

| TT | Thành phần | Ký hiệu | Phân bố | Độ KBĐĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại A | u1 |  |  |
| 2 | Loại B |  |  |  |
|  | Độ KBĐĐ do sai số của vôn mét mẫu | u2 | CN | (0.08%rdg+0.1%rng+10 mV)/3 |
|  | Độ KBĐĐ do độ phân giải của vôn mét mẫu | u3 | CN | 1/2 (1digit)/3 |
|  | Độ KBĐĐ do độ phân giải của vôn mét cần hiệu chuẩn | u4 | CN | 1/2 (1digit)/3 |

2.1.2 Tính toán độ không bảo đảm đo loại A:

Mỗi giá trị đo cần hiệu chuẩn ta thực hiện lấy 4 giá trị đo quan trắc trên vôn mét mẫu tại các thời điểm khác nhau của đại lượng đo.

Tại giá trị đo hiệu chuẩn thứ n ta có:

- Số lần đo:                                         xn = xn1  xn4

- Giá trị đo trung bình:                  xn=14(xn1+xn2+xn3+xn4)

- Độ lệch chuẩn: 	                    s(x)n=14−1i=14(xni−xn)2

- Độ không đảm bảo chuẩn từ các ước lượng thông kê:

u1(δx)n=s(x)n=s(x)n4=144−1i=14xni−xn2

2.1.3 Tính toán độ không bảo đảm đo loại B:

- Xác định độ KBĐĐ u2 do  sai số của vôn mét mẫu:

Sai số của vôn mét mẫu: ± (0.08%rdg + 0.1%rng + 10 mV)  V.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  sai số của vôn mét mẫu là:

u2=0.08%rdg+0.1%rng+10mV3; V

- Xác định độ KBĐĐ u3 do độ phân giải của vôn mét mẫu :

Thang đo 150V và 300V có giá trị 1 digit = 0,01 V

Độ phân giải của vôn mét mẫu là: 1/2. (0.01 V) = 0.005 V.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  độ phân giải là:

u3=0.005V3=0.00288V

- Xác định độ KBĐĐ u4  do do độ phân giải của vôn mét cần hiệu chuẩn:

Đối với thiết bị đo công suất hiện số kiểu UI 2001; UI 2008, UI2011… Ở thang đo 150 V; 300 V ta có: 1digit= 0,1 V.

Độ phân giải của vôn mét cần hiệu chuẩn là : 1/2. (0.1 V) = 0.05 V.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  độ phân giải là:

u4=0.05V3=0,0288V

2.1.4 Độ không bảo đảm đo tổng hợp:

uc=u12+u22+u32+u42

2.1.5 Độ không bảo đảm chuẩn mở rộng:

U=k.uc

Với hệ số phủ k=2  ứng với độ tin cậy 95 %.

2.2 Xác định độ không bảo đảm đo phép hiệu chuẩn ampe mét

2.2.1 Các thành phần gây ra độ không bảo đảm đo của phép hiệu chuẩn:

| TT | Thành phần | Ký hiệu | Phân bố | Độ KBĐĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại A | u1 |  |  |
| 2 | Loại B |  |  |  |
|  | Độ KBĐĐ do sai số của ampe mét mẫu | u2 | CN | (0.08%rdg+0.1%rng+2 mA)/3 |
|  | Độ KBĐĐ do độ phân giải của ampe mét mẫu | u3 | CN | 1/2 (1digit)/3 |
|  | Độ KBĐĐ do độ phân giải của ampe mét cần hiệu chuẩn | u4 | CN | 1/2 (1digit)/3 |

2.2.2 Tính toán độ không bảo đảm đo loại A:

Mỗi giá trị đo cần hiệu chuẩn ta thực hiện lấy 4 giá trị đo quan trắc trên ampe mét mẫu tại các thời điểm khác nhau của đại lượng đo.

Tại giá trị đo hiệu chuẩn thứ n ta có:

- Số lần đo:                                         xn = xn1  xn4

- Giá trị đo trung bình:                  xn=14(xn1+xn2+xn3+xn4)

- Độ lệch chuẩn: 	                    s(x)n=14−1i=14(xni−xn)2

- Độ không đảm bảo chuẩn từ các ước lượng thông kê:

u1(δx)n=s(x)n=s(x)n4=144−1i=14xni−xn2

2.2.3 Tính toán độ không bảo đảm đo loại B:

- Xác định độ KBĐĐ u2 do  sai số của ampe mét mẫu:

Sai số của ampe mét mẫu: ± (0.08%rdg + 0.1%rng + 2 mA) A.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  sai số của ampe mét mẫu là:

u2=0.08%rdg+0.1%rng+2mA3; A

- Xác định độ KBĐĐ u3 do độ phân giải của ampe mét mẫu :

Thang đo 0.2A/0.4 A/1.2A/2.2A có giá trị 1 digit = 0.0001 A

Độ phân giải của ampe mét mẫu là : 1/2. (0.0001 A) = 0.00005 A.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  độ phân giải là:

u3=0.00005A3=0.0000288A

- Xác định độ KBĐĐ u3 do độ phân giải của ampemét cần hiệu chuẩn:

Đối với thiết bị đo công suất hiện số kiểu UI 2001; UI 2008, UI2011…Thang đo 0.1A~5 A có giá trị 1 digit = 0.001 A.

Độ phân giải của ampe mét cần hiệu chuẩn là: 1/2. (0.001 A) = 0.0005 A.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  độ phân giải là:

u4=0.0005A3=0.000288A

2. 2.4 Độ không bảo đảm đo tổng hợp:

uc=u12+u22+u32+u42

2.2.5 Độ không bảo đảm chuẩn mở rộng:

U=k.uc

Với hệ số phủ k=2  ứng với độ tin cậy 95 %.

2.3 Xác định độ không bảo đảm đo phép hiệu chuẩn oát mét:

2.3.1 Các thành phần gây ra độ không bảo đảm đo của phép hiệu chuẩn:

| TT | Thành phần | Ký hiệu | Phân bố | Độ KBĐĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loại A | u1 |  |  |
| 2 | Loại B |  |  |  |
|  | Độ KBĐĐ do sai số của oát mét mẫu | u2 | CN | (0.1%rdg+0.1%rng+2 mW)/3 |
|  | Độ KBĐĐ do độ phân giải của oát mét mẫu | u3 | CN | 1/2 (1digit)/3 |
|  | Độ KBĐĐ do độ phân giải của oát mét cần hiệu chuẩn | u4 | CN | 1/2 (1digit)/3 |

2.3.2 Tính toán độ không bảo đảm đo loại A:

Mỗi giá trị đo cần hiệu chuẩn ta thực hiện lấy 4 giá trị đo quan trắc trên oát mét mẫu tại các thời điểm khác nhau của đại lượng đo.

Tại giá trị đo hiệu chuẩn thứ n ta có:

- Số lần đo:                                         xn = xn1  xn4

- Giá trị đo trung bình:                  xn=14(xn1+xn2+xn3+xn4)

- Độ lệch chuẩn: 	                    s(x)n=14−1i=14(xni−xn)2

- Độ không đảm bảo chuẩn từ các ước lượng thông kê:

u1(δx)n=s(x)n=s(x)n4=144−1i=14xni−xn2

2.3.3 Tính toán độ không bảo đảm đo loại B:

- Xác định độ KBĐĐ u2 do  sai số của oát mét mẫu:

Sai số của oát mét mẫu: ± (0.1%rdg + 0.1%rng + 2 mW)  W.

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  sai số của oát mét mẫu là:

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  sai số của oát mét mẫu là:

u2=0.1%rdg+0.1%rng+2mW3; W

- Xác định độ KBĐĐ u3 do độ phân giải của oát mét mẫu :

Độ phân giải của oát mét mẫu là: 1/2. (1digit)

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do  độ phân giải là:

u3=0.5×1digit3;W

Với các giá trị đo  100W có giá¸ trị 1 digit = 0.001 W

u3=0.5×0.001W3=0.000288W

Với các giá trị đo 100W có giá¸ trị 1 digit = 0.01 W

u3=0.5×0.01W3=0.00288W

- Xác định độ KBDĐ u4  do độ phân giải của oát mét cần hiệu chuẩn:

Độ phân giải của oát mét cần hiệu chuẩn là:  1/2. (1digit)

Đây là phân bố hình chữ nhật, độ KBĐĐ do độ phân giải là:

u4=0.5×1digit3;W

Đối với oát mét hiện số kiểu UI2001; UI2008… ta có: 1dgt= 0,1 W.

u4=0.5×0,1W3=0.0288W

2.3.4 Độ không bảo đảm đo tổng hợp:

uc=u12+u22+u32+u42

2.3.5 Độ không bảo đảm chuẩn mở rộng:

U=k.uc

Với hệ số phủ k=2  ứng với độ tin cậy 95 %.

PHỤ LỤC B

TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ SAI SỐ TUYỆT ĐỐI CHO PHÉP []n TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM TRA

1.Sai số cơ bản cho phép của các thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số thường ở dạng công thức:                  [] =  ( A%rdg + B%rng + Cdigit)

sai số tương đối (A% rdg), sai số tương đối quy đổi (B%rng) và có tính thêm mức lượng tử của dụng cụ đo khi chế tạo (1digit).

- Thành phần (A% rdg) thay đổi phụ thuộc vào giá trị điểm kiểm tra.

- Thành phần (B%rng) phụ thuộc vào giá trị của thang đo chứa điểm kiểm tra.

- Thành phần (Cdigit) phụ thuộc vào thang đo chứa điểm kiểm tra.

2. tính toán sai số cho một số loại thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số

2.1 Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2001:

Sai số U,I,P:    [] =  ( 0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

Thang đo điện áp: 75 V/150 V/300 V; độ phân giải: 0.1 V

Thang đo dòng điện:0.1 A/ 0.5 A/1 A/2 A; độ phân giải: 0.001 A

Thang đo công suất: 30 W/150 W/300 W/600 W (300V); độ phân giải: 0.1 W

2.1.1 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo điện áp:

Điểm 100V:  Δ100=±0,4100V100+0,1150V100+1×0,1V=±0,4V+0,15V+0,1V=±0,65V                                                           Điểm 100V:  Δ110=±0,4110V100+0,1150V100+1×0,1V=±0,44V+0,15V+0,1V=±0,69V

Điểm 220V:  Δ110=±0,4220V100+0,1300V100+1×0,1V=±0,88V+0,3V+0,1V=±1,28V

Điểm 230V:  Δ110=±0,4230V100+0,1300V100+1×0,1V=±0,92V+0,3V+0,1V=±1,32V

2.1.2 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo dòng điện:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.1100mA100+1×1mA=±0.14mA+0.1mA+1mA=±1.24mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.1100mA100+1×1mA=±0.26mA+1.1mA=±1.36mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.5mA+0.5mA+1mA=±2mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 350mA: Δ350=±0.4350mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.4mA+1.5mA=±2.9mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 650mA: Δ650=±0.4650mA100+0.11000mA100+1×1mA=±2.6mA+1mA+1mA=±4.6mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.11000mA100+1×1mA=±4.4mA+2mA=±6.4mA

1.1.3 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo công suất (Ứng với điện áp 220V):

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.130W100+1×0.1W=±0.032W+0.03W+0.1W=±0.162W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.130W100+1×0.1W=±0.056W+0.13W=±0.186W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.130W100+1×0.1W=±0.112W+0.13W=±0.242W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.15+0.1W=±0.474W

Điểm 75 W:   Δ75=±0.475W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.3W+0.15+0.1W=±0.55W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 150 W:  Δ150=±0.4150W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.6W+0.25W=±0.85W

Điểm 250 W:  Δ100=±0.4250W100+0.1300W100+1×0.1W=±1W+0.3W+0.1W=±1.4W

2.2 Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu UI 2008, UI 2011 UI 2012:

Thang đo điện áp: 75 V/150 V/300 V; độ phân giải: 0.1 V

Thang đo dòng điện: 0.5 A/1 A/5 A/10/20 A; độ phân giải: 0~  10A là 0.001 A;  10A là 0.01 A

Thang đo công suất:150 W/300 W/1500 W...(300V); độ phân giải: 0~1000 W là 0.1 W;  1000 W là 1 W

Sai số U,I,P:    [] =  ( 0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

2.2.1 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo điện áp: tương tự 1.1

2.2.2 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo dòng điện:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.14mA+0.5mA+1mA=±1.64mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.26mA+1.5mA=±1.76mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.5mA+0.5mA+1mA=±2mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 350mA: Δ350=±0.4350mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.4mA+1.5mA=±2.9mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 650mA: Δ650=±0.4650mA100+0.11000mA100+1×1mA=±2.6mA+1mA+1mA=±4.6mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.11000mA100+1×1mA=±4.4mA+2mA=±6.4mA

2.2.3 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo công suất (Ứng với điện áp 220V):

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.032W+0.15W+0.1W=±0.282W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.056W+0.25W=±0.306W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.112W+0.25W=±0.362W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.25W=±0.474W

Điểm 75 W:   Δ75=±0.475W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.3W+0.15+0.1W=±0.55W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 150 W:  Δ150=±0.4150W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.6W+0.25W=±0.85W

Điểm 250 W:  Δ100=±0.4250W100+0.1300W100+1×0.1W=±1W+0.3W+0.1W=±1.4W

2. 3 Vôn-ampe-oát mét xoay chiều hiện số kiểu PF 9811:

Thang đo điện áp: 75 V/150 V/300 V/600 V. độ phân giải: 0.1 V

Thang đo dòng điện: 0.5 A/2 A/8 A/20 A; độ phân giải: 0~  10A là 0.001 A;  10A là 0.01 A

Thang đo công suất: 150 W/600 W/2400 W… (300V); độ phân giải: 0~  100 W là 0.01 W;

 100 W và  1000 W là 0.1 W;  1000 W là 1 W

Sai số U,I,P:    [] =  ( 0.4%rdg + 0.1%rng + 1digit)

2.3.1 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo điện áp: tương tự 1.1

2.3.2 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo dòng điện:

Điểm 35mA: Δ35=±0.435mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.14mA+0.5mA+1mA=±1.64mA

Điểm 65mA: Δ65=±0.465mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.26mA+1.5mA=±1.76mA

Điểm 125mA: Δ125=±0.4125mA100+0.1500mA100+1×1mA=±0.5mA+0.5mA+1mA=±2mA

Điểm 250mA: Δ250=±0.4250mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1mA+1.5mA=±2.5mA

Điểm 350mA: Δ350=±0.4350mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.4mA+1.5mA=±2.9mA

Điểm 450mA: Δ450=±0.4450mA100+0.1500mA100+1×1mA=±1.8mA+1.5mA=±3.3mA

Điểm 650mA: Δ650=±0.4650mA100+0.12000mA100+1×1mA=±2.6mA+2mA+1mA=±5.6mA

Điểm 1100mA: Δ1100=±0.41100mA100+0.12000mA100+1×1mA=±4.4mA+3mA=±7.4mA

2.3.3 Sai số tuyệt đối cho phép tại các điểm kiểm tra thang đo công suất (Ứng với điện áp 220V):

Điểm 8 W:     Δ8=±0.48W100+0.1150W100+1×0.01W=±0.032W+0.15W+0.01W=±0.282W

Điểm 14 W:   Δ14=±0.414W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.056W+0.25W=±0.306W

Điểm 28 W:   Δ28=±0.428W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.112W+0.25W=±0.362W

Điểm 56 W:   Δ56=±0.456W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.224W+0.25W=±0.474W

Điểm 75 W:   Δ75=±0.475W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.3W+0.15+0.1W=±0.55W

Điểm 100 W:  Δ100=±0.4100W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.4W+0.25W=±0.65W

Điểm 150 W:  Δ150=±0.4150W100+0.1150W100+1×0.1W=±0.6W+0.25W=±0.85W

Điểm 250 W:  Δ100=±0.4250W100+0.1600W100+1×0.1W=±1W+0.6W+0.1W=±1.7W

PHỤ LỤC C

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

MỘT SỐ CHỦNG LOẠI THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU HIỆN SỐ

- Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2001

- Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2008

- Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2010

- Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2011

- Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu UI 2012

- Thiết bị đo công suất xoay chiều hiện số kiểu PF9811

Chú thích:

Các điểm kiểm tra nêu trong biên bản hiệu chuẩn của từng chủng loại  thiết bị đo công suất  xoay chiều hiện số có thể thay đổi hoặc rút gọn tùy theo yêu cầu sử dụng.