CÁC YÊU CẦU KHI HIỆU CHUẨN/KIỂM TRA KỸ THUẬT

MỘT THIẾT BỊ ĐO

Muốn thực hiện KĐ/HC/KTKT một TBĐ thì cơ sở làm công tác đo lường phải bảo đảm các yếu tố yêu cầu sau:

- Phải có PTN với môi trường tiêu chuẩn về:

- Không gian làm việc

- Ánh sáng  bảo đảm

- Nhiệt độ môi trường : (25±1) oC  ~ (25±5) oC

- Độ ẩm tương đối: ≤ 80%RH

- Áp xuất khi quyển: (100 ± 4)kPa.

- Nguồn cung cấp: (220 ± 4.4) V; Tần số: (50±0.5) Hz.

- Không có ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như ảnh hưởng  của điện từ trường, quang ánh sáng, gió lùa…

- Có hệ nối đất an toàn cho các TBĐ và thiết bị phù trợ

….

- Phải có chuẩn mẫuvà các thiết bị phù trợ phù hợp theo yêu cầu của phép KĐ/HC/KTKT:

Chuẩn mẫu phải bảo đảm:

- Dải đo theo đại lượng đo phù hợp với TBĐ cần KĐ/HC/KTKT (phải có dải đo bằng hoặc lớn hơn ) .

- Có cấp chính xác /sai số tốt hơn cấp chính xác /sai số của TBĐ cần HC/KTKT tối thiểu 3 -5 lần tùy thuộc vào mức độ cấp chính xác /sai số của TBĐ cần KĐ/HC/KTKT.

- Đã được KĐ/HC (truyền chuẩn) từ một cơ quan đo lường hợp pháp (có pháp nhân theo quy định) và đang trong thời hạn KĐ/HC

Các thiết bị phù trợ phải bảo đảm:

- Nguồn cung cấp đại lượng đo có độ ổn định cao theo yêu cầu của phép KĐ/HC/KTKT

- Các đầu nối và dây kết nối chuẩn hóa theo yêu cầu.

…..

- Phải có tài liệu kỹ thuật về phương pháp KĐ/HC/KTKT PTĐ cần KĐ/HC/KTKT

- Tài liệu phải được xây dựng bởi các chuyên gia kỹ thuật về đo lường đảm nhiệm.

- Các nội dung tài liệu phải được xây dựng theo yêu cầu quy định của các phương pháp KĐ/HC/KTKT.

- Tài liệu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành áp dụng.

4. Phải có kỹ thuật viên thực hiện công tác KĐ/HC/KTKT PTĐ :

- Phải được đào tạo cơ bản về đo lường học và được câp chứng chỉ cho

môn học mà mình đảm nhiệm.

Chú ý: Đối với có sở thực hiện phép KĐ TBĐ phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép (các phòng Vilas hiệu chuẩn mới được thực hiện KĐ vì KĐ chỉ thực hiện đối với các PTĐ nhóm 2 liên quan đến cân đo, an toàn và giao dịch sản phẩm)

Hiệu chuẩn

- Định nghĩa (calibration): là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối quan hệ giữa các giá trị được chỉ thị/thể hiện bởi phương tiện đo, hệ thống đo, vật đọ hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

- Bản chất kỹ thuật: là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để xác định sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Kiểm định

- Định nghĩa : Việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng phương tiện đo đã cho đáp ứng các yêu cầu quy định.

- Bản chất kỹ thuật: tương tự như hiệu chuẩn

- Khác hiệu chuẩn : đối chiếu kết quả thu được với các yêu cầu quy định để xem phương tiện đo có phù hợp hay không.